## Laborator
Anexa 1
Lista echipamentelor pt. achizitionare - Laborator stiinta mediului
Nr. Crt. | Megnevezés | Denumire | Buc | P.U. | Total | Date tehnice | Observații
1 | MP-AES spektrométer | Spectrometru de emisie atomica in plasma de microunde (MP-AES) | 1 |  |  | Principiul de functionaare:plasma de azot produsa in camp de microunde Inaltimea de vizualizare va fi controlata din PC Pompa peristaltica cu trei canale Camera de spray ciclonica de tip “double pass” Debitul gazului de nebulizare va fi variabil in intervalul 0.3-1 L/min Monocromator Czerny-Turner cu retea de difractie holografica cu 2400 linii/mm Domeniul spectral: 178-780 nm Detector CCD cu eficienta cuantica superioara (>90%), racit termoelectric (efect Peltier) Stabilitate semnalului: < 2%RSD (fara standard intern) Rezolutia sistemului optic: < 0.05 nm (FWHM) Limite de detectie: Ba <2 ppb, Mn<5 ppb Accesorii: computer, monitor, imprimanta color, generator de azot, compresor de aer, solutie de calibrare multielement 500 mL: minim 15 elemente, minim 50 mg/L, sistem de generare a hidrurilor pentru detectia As,Se, Sb,Te si Hg la valori foarte joase, kit de introducere a probei de inalta sensibilitate. | Pentru ansamblul de spectrometre pentru analiza metalelor, care permite analizarea probelor prin spectrometrie UV-VIS si MP-AES, o oferta de pret pentru intregul pachet cu un software care sa permita analizarea datelor obtinute, reprezinta un avantaj.
2 | UV-VIS Spektrofotométer | Spectrofotometru UV-Viz | 1 |  |  | Domeniul spectral 190-1100 nm Lampa de Xe cu timp de viata foarte mare (>10 ani), frecventa minima de 75 Hz Sistem optic cu doua cai diferite pentru proba si referinta Monocromator Czerny-Turner cu retea de difractie holografica cu 1200 linii/mm Viteza de scanare variabila mai mare de 24000 nm/min Timp de integrare minim 0.0125 s Domeniul fotometric de lucru: ± 4 Abs Acuratetea lungimii de unda: ± 0.06 nm Reproductibilitatea lungimii de unda: ±0.01 nm Acuratetea fotometrica > 0.0007 Abs (la 1Abs) Reproductibilitatea fotometrica: < 0.00005 Abs (deviatia standard pentru 10 masuratori) Lumina difuza: < 0.0190 %T (la 198 nm, 12mg/L KCl, metoda EP/BP) Zgomot fotometric la 0 Abs< 0.00002 Abs Stabilitate fotometrica < 0.0005 Abs/ora Accesorii: calculator, monitor, imprimanta, cuve de sticla si cuart de 1 cm, set de cuve polistiren (500 buc)
3 | Trinokuláris fáziskontraszt kutató mikroszkóp foto/video kamerával | Microscop trinocular de cercetare cu fază de contrast și cameră foto/video | 1 |  |  | Să fie echipată funcțional pentru investigații în câmp luminos (brighfield, BR), și preferabil și pentru contrast de fază (PH) și DIC (Differential Interference Contrast). Iluminare cu LED sau bec halogen 12V / 100W. Tub trinocular cu posibilitatea de atașare aparat foto sau cameră video. Adaptor rotativ cu 5-7 poziții, compatibil cu PH și DIC. Două oculare 10X și un ocular adițional micrometric tip ”crosshair” cu scală de 10 mm împărțit la 100. Condensator acromat, NA minim 0.9, compatibil cu PH și DIC. Platformă rectangulară, mobilă și în direcția XY, cu suport pentru o lamă cu mărimi standard. Macroviză și microviză coaxiale. Obiective plan-apocromate sau plan-acromate 4X, 10X, 40X și 100X (ulei) pentru câmp luminos și DIC, și 10X, 40X și 100X (ulei) pentru contrast de fază (PH). Accesorii pentru PH și DIC, rezervă sursă de lumină, filtre. | Așteptăm ofertele de preț, care cuprind cele două microscoape, cu posibilitatea folosirii aceluiasi camere foto/video pentru ambele microscoape.
4 | Trinokuláris kutató sztereomikroszkóp foto/video kamerával | Stereomicroscop trinocular de cercetare cu cameră foto/video | 1 |  |  | Marire standard 6,3-80x, cu posibilitate de extindere până la 480x, Zoom 12.7:1 (0.63 – 8x), distanta de lucru standard: 70mm Tub trinocular cu adaptor pentru aparat fot/video, obiective plan-apocromate Accesorii: Aparat foto/video (24.2 MP DX-format CMOS sensor, 3.2-inch Vari-angle touch LCD, Advanced 39-point Auto Focus system, ISO: 100-25,600, Full HD 1080 at 60p + un obiectiv 18-300mm + card memorie 32-64Gb) Ocular micrometric cu scală Obiectiv 2x, oculare 20x Sursa de lumina rece, LED, biarm (cu doua brate)
5 | Drón videokamerával | Dronă cu cameră video | 1 |  |  | Sistem de detectare a obstacolelor Functie ActiveTrack Camera video 4K, Full HD la 120Fps, fotografii la rezolutie de 12 megapixeli ISO 100 - 3200 ( video ) 100 - 1600 ( foto ) Sistem de stabilizare a imaginii Viteza Maxima 20 m/s (Sport mode) Altitudine maxima 6000 m Satellite Systems GPS / GLONASS
6 | Levegő analizátor | Analizator pentru calitatea aerului | 1 |  |  | Instrument de masurare a poluantilor gazosi: monoxidul de Azot (NO), dioxidul de azot (NO2), monoxidul de carbon CO respectiv O3, cu configuratie implicita plus particule in suspensie (PM2.5 si PM10) din aerul ambiental. Marime scazuta, transportabil. Conexiune la internet wireless cu Multi-Observare Gateway. Interfețe RS232 și RS485 pentru conectivitate locală. Posibilitatile technice ale instrumentului vor fi: temperatura -40 — 85 °C, resolutie temp 0.1 °C, precizie ±0.3 °C, repetabilitate ±0.1 °C. Masurare umiditate 0 — 100 %RH, resolutie umid. 0.1 %RH, precizie ±2 %RH, repetabilitate ±0.2 %RH. Presiune 800 — 1100 mbar, resolutie pres. 1 mbar, precizie <±1 % FS. Particule PM2.5 si PM10 resolutie 1 μg/m3
7 | Víz-, por-, és ütésálló tablet (IP67 standard) | Tableta rezistenta la apa, praf si socuri (Standard IP67) | 1 |  |  | Rezistent la apa, praf, socuri mecanice (Standard IP67) Diagonala display: 7-8 inch Conectivitate: NFC, SIM, SD, GPS, Wireless, Bluetooth, 2G, 3G, 4G Display: rezolutie:800 x 1280, tehnologie IPS LCD Procesor: Qualcomm Snapdragon 400, 1200 MHz Memorie RAM:1.5 GB, Memorie Flash:16 GB Video: GPU:Adreno 305 Camera WEB:3.15 MP, Camera secundara:1.2 MP Putere acumulator: 4450 mAh
8 | Analitikai mérleg | Balanţă analitică | 1 |  |  | Precizie: ± 0.0001 g Reproductibilitate: ± 0.0001 g Linearitate: ± 0.0003 g Timp de stabilizare: 2-3 s Capacitate maxima de cantarire: < 100 g Rezistenta la socuri mecanice de intensitate moderata
9 | Rezgésbiztos mérlegasztal | Masa antivibratie pentru balanta analitica | 1 |  |  | Model cu un post Structura interna din armatura de otel Picioare cu inaltime reglabila Structura externa independenta Suprafata de lucru din plastic laminat cu protectie de foc Placa de marmura pentru balanta cu dimensiuni de minimum 40x50x4 cm